PH计使用方法

pH计又称酸度计，由电极和电计两部分组成。使用中若能够合理维护电极、按要求配制标准缓冲液和正确操作电计，可大大减小pH示值误差，从而提高化学实验、医学实验数据的可靠性。

不同品牌pH计的使用方法略有不同，下面的使用方法适用于Sartorius PB-10 pH计。

使用前的准备：

pH计在使用前处于待机状态；电极部分浸泡于4M KCL 的电极储存液中。

校准：

- 按“SETUP”键直至显示屏显示Clear buffer，按“ENTER”键确认，清除以前的校准数据。

- 按“SETUP”键直至显示屏显示缓冲液组“1.68，4.01，6.86，9.18，12.46”，按“ENTER”确认。

- 将电极小心从电极储存液中取出，用去离子水充分冲洗电极，冲洗干净后用滤纸吸干表面水（注意不要擦拭电极）。

- 将电极小心浸入第一种缓冲溶液（6.86），搅拌均匀，等到数值稳定并出现“S”时，按“STANDADIZE”键，等待仪器自动校准，如果校准时间过长，可按ENTER键手动校准，校准成功后，作为第一校准点数值被储存，显示“6.86”和电极斜率。

- 将电极从第一种缓冲溶液中取出，重复步骤3洗净电极后，将电极浸入第二种缓冲溶液（4.01），搅拌均匀。等到数值达到稳定并出现“S”时，按“STANDADIZE”键，等待仪器自动校准，如果校准时间过长，可按ENTER键手动校准，校准成功后，作为第二校准点数值被储存，显示（4.01 6.86）和信息“%SlopeXX”。XX显示测量的电极斜率值，该测量值在90-105%范围内可以接受。如果于理论值有更大偏差，将显示错误信息（Err），电极应消洗，并重复上述步骤重新校准。

- 重复以上操作完成第三点（9.18）校准。

测量：

用去离子水反复冲洗电极，滤纸吸干电极表面残留水分后将电极浸入待测溶液。待测溶液如果辅以磁搅拌器搅拌，可使电极响应速度更快。测量过程中等待数值达到稳定出现“S”时，即可读取测量值。

使用完毕后，将电极用去离子水冲洗干净，滤纸吸干电极的水分。浸于4M KCl溶液中保存。

注意事项：

pH玻璃电极测量pH值的核心部件是位于电极末端的玻璃薄膜，该部分是整个仪器最敏感也最容易受到损伤的部位。在清洗和使用的过程中，应该避免任何由于不小心造成的碰壁。使用滤纸吸干电极表面残留液时也要小心，不要反复擦拭。

如果使用磁力搅拌，在测量时应该保证电极与溶液底部有一定的距离，以防止磁棒碰到电极上。

如发现电极有问题，可用0.1M HCL 溶液浸泡电极半小时再放入4M KCL溶液中保存。

测量完成后，不用拔下pH计的变压器，应待机或关闭总电源，以保护仪器。