超低温冰箱使用注意事项

超低温冰箱类设备因制冷工质稀缺、价格昂贵，设备结构复杂，维修费用较高。提前做好低温冰箱使用维护，以便保证使用安全，避免影响实验室教学、科研工作的正常进行，建议注意如下几点：

- 保证环境温度。超低温冰箱工作环境温度一定要在30°C以下、周围通风良好。温度过高或通风不畅都易造成设备过载运行而损坏。

- 定期清理散热过滤网（两月一次）。长期不清理滤网，灰尘堵塞网孔，造成散热不良，导致散热电机损坏、进而压缩机损坏。清理方法请查看使用说明书。

- 定期清理冰箱门封处结冰，并经常检查外门的封闭胶条。门封不严，保温效果严重下降，容易致使压缩机长期超负荷运转造成损坏。

- 当发生停电事故时，必须关闭冰箱后面的电源开关和电池开关，等到恢复正常供电时先把冰箱后面的电源开关打开,然后再打开电池开关。

- 存取样品时门开得不要过大，存取时间尽量要短。注意经常要存取的样品请放在上面二层，需要长期保存不经常存取的样品请放在下面二层，这样可保证开门时冷气不过度损耗，温度不会上升太快。